1- Objet et domaine d’application

La présente consigne a pour objet de décrire les modalités de vérification des balances de l’unité de recherche Mitovasc.

Note 1 : les poids de contrôle des unités de recherche localisées au sein du batiment IRIS 2 sont situés dans les locaux du laboratoire Mitovasc.

Note 2 : Utiliser toujours des gants en tissu ou une pince pour manipuler les poids. Jamais avec les mains sinon vous risquez de fausser l’étalonnage.

NE JAMAIS MANIPULER LES POIDS ETALONS A MAINS NUES OU

AVEC LES GANTS DE LABORATOIRE TOUJOURS AVEC LES

GANTS EN TISSU OU LA PINCE A DISPOSITION

2-Actions préliminaires à la vérification des balances

- Si possible, ne pas débrancher la balance du réseau d’alimentation et laisser toujours celle-ci en marche.

- Si vous éteignez la balance, privilégier le mode veille (sur les anciens modèles, appuyer sur la touche de tarage). L’électronique reste sous tension et un temps d’échauffement n’est plus nécessaire.

- Lors d’un premier branchement ou d’un re-branchement de la balance, il est recommandé les temps d’échauffement suivant :

Microbalances (0.001mg) : 12 heures

Semi-microbalances et balances d’analyses (0.01mg à 0.1mg) : environ 6 heures

Balances de précision (1g à 1mg) : environ 3 heures

- S’assurer de la mise à niveau de la balance en contrôlant que la bulle d’air se trouve au centre du niveau de la bulle. Pour ce faire, effectuer les corrections en tournant les pieds réglables.

Certaines balances disposent d’un système de réglage automatique intégré, type système ProFACT pour les balances Mettler gamme excellence et excellence Plus. Il faut toutefois s’assurer que celui-ci est activé.

- Avant toute première pesée, effectuer un ajustage de la balance. Il s’agit le plus souvent d’appuyer sur la touche « CAL » de la balance (se reférer au manuel d’utilisation). Cette opération permet de s’affranchir des dérives de la balance, notamment dûes aux variations de température et de mettre la balance dans des conditions d’utilisation optimale.

Dans le cas d’une calibration externe, il existe des poids étalons à disposition sur le site IRIS1 : cf ENR_IRIS2_Inventaire des poids étalons pour le contrôle des balances

- En fin de pesée, veillez à ce que la chambre de pesée (si existante) et le plateau de pesée soient toujours propres : utiliser un chiffon imbibé ou un pinceau à poils souples si nécessaire et refermer les portes de la balance après chaque pesée.

3-Caractéristiques des balances présentes

| Marque Modèle | DENVER INSTRUMENT SI-234 | OHAUS Traveler | OHAUS SCOUT PRO SPU2001 | DENVER INSTRUMENT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | 10-4 Analytique | 10-2 Précision | 10-1 Précision | 10-1 Précision |
| Localisation | I-35-S/V-C | I-31-LAB3 | I-31-LAB4 | I-31-LAB4 |
| N° de série | 26808684 | B208715914 | 7131221304 | 23553603 |
| Classe | I | II | II | II |
| Portée maxi | 230g | 500g | 2000g | 2000g |
| Pesée mini (Si indiqué) | - | - | - | - |
| Echelon réel (d) | 0.1mg | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| Echelon de vérification (e) | 0.2mg | 0.01g | 0.1g | 0.1g |
| Informations complémentaires | Calibration interne, appui sur « CAL » | Calibration externe : déverrouiller la balance. Appui continu sur « CAL », affichage « C » clignotant puis « 300 » clignotant, placer le poids de 300g puis appuyer sur « yes » pour valider, affichage de « C » puis « done » | Pas de calibration | Calibration externe : appui sur « CAL », affichage de 2000g, déposer le poids sur le plateau puis « enter » (affichage de « Cal err » |

Tableau 1

| Marque Modèle | Sartorius ED124S | Precisa GROSSERON 410 AM-FR | VWR-LPW | Sartorius BL610 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | 10-4 Analytique | 10-4 Analytique | 10-3 Précision | 10-2 Précision |
| Localisation | J-38-SUP16 | J-38-SUP17 | J-38-SUP11 | J-38-SUP17 |
| N° de série | 27508486 | 67211 | IT1504327 | 14311319 |
| Classe | I | I | I | II |
| Portée maxi | 120g | 404g | 720g | 610g |
| Pesée mini (Si indiqué) | - | - | - | - |
| Echelon réel (d) | 0.1mg | 0.1mg | 1mg | 0.01g |
| Echelon de vérification (e) | 0.2mg | 0.2mg | 2mg | 0.01g |
| Informations complémentaires | Calibration interne : appui sur « CAL » | Fonction CAL non identifié. Voir si calibration automatique | La calibration s’effectue à l’allumage de la balance | Calibration externe : appui continu sur la fonction « TARE », poids de 500g clignotant. Calibration terminée après le bip sonore |

Tableau 2

4-Poids de vérification des balances

| Marque Modèle | DENVER INSTRUMENT (10-4) | OHAUS Traveler (10-2) | OHAUS SCOUT PRO (10-1) | DENVER INSTRUMENT (10-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de contrôle | 10mg 100g | 10g 50g*1 100g | 50g 100g*2 500g | 50g 100g*2 500g |
| Classe des poids de contrôle | E2 E2 | F1 F1 F1 | F1 F1 F1 | F1 F1 F1 |
| EMT associé (écart maximal toléré) | +/- 0.2mg +/- 0.6mg | +/-0.01g +/-0.01g +/-0.02g | +/- 0.1g +/- 0.1g +/- 1g | +/- 0.1g +/- 0.1g +/- 0.1g |

Se reférer aux caractéristiques décrites au paragraphe 3 – tableau 1

*1 Vu pour ajouter le poids de 50g

*2 Vu pour ajouter le poids de 100g

| Marque Modèle | Sartorius ED124S (10-4) | Precisa GROSSERON (10-4) | VWR-LPW (10-3) | Sartorius BL610 (10-2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Poids de contrôle | 10mg 100g | 10mg 100g | 1g 100g | 10g 100g |
| Classe des poids de contrôle | E2 E2 | E2 E2 | E2 E2 | F1 F1 |
| EMT associé (écart maximal toléré) | +/- 0.2mg +/- 0.6mg | +/- 0.2mg +/- 2mg | +/- 2mg +/- 2mg | +/- 0.01g +/- 0.02g |

Se reférer aux caractéristiques décrites au paragraphe 3 – tableau 2

5-Fréquence de vérification des balances

La fréquence de vérification est fonction de la fréquence d’utilisation de la balance. Il est préconisé les conditions suivantes :

| Fréquence d’utilisation | Fréquence de vérification |
| --- | --- |
| Tous les jours | 1*/semaine |
| 1*/ semaine | 1*/mois |
| Au plus 1*/ mois | A chaque utilisation |

6-Conditions de vérification des balances

Il est préférable de limiter la manipulation des poids à une ou deux personnes référentes

La vérification de la balance se fait en suivant ces différentes étapes :

- Allumer la balance si nécessaire en appuyant sur la touche « I/0 » ou « On » selon la balance

- S’assurer que le plateau de la balance est propre et que la bulle de mise à niveau est centrée. Le plateau de la balance peut être nettoyé avec un pinceau ou un papier imbibé d’eau puis d’éthanol à 70%.

- Effectuer la tare de la balance en appuyant sur la touche « Zéro » de la balance

- Effectuer la calibration de la balance (s’il s’agit de la 1ère pesée du jour) en appuyant sur la touche « CAL » ou se référer au manuel pour connaître la manipulation à effectuer. Il peut s’agir soit d’une calibration interne, soit d’une calibration externe

(dans ce cas la masse d’un poids « clignotant » s’affiche sur la balance).

- Refaire la tare si nécessaire

- Déposer le poids étalon le plus faible de la balance sur le plateau de pesée

- Après stabilisation, noter la valeur lue dans le cahier de vérification de la balance

- Effectuer à nouveau la tare et répéter les opérations 6 et 7 avec le poids étalon le plus élevé

- Calculer l’erreur de mesure (EMT) dans le cahier de vérification de la balance pour chaque poids de contrôle :

Formule de calcul :

EMT = valeur lue (indication de la balance) – valeur vraie (poids étalon)

Note : La valeur vraie du poids étalon figure dans le certificat d’étalonnage du poids étalon

Valeurs vraies des poids de contrôle indiquées sur les certificats d’étalonnage en cours

| Type | Classe de la balance | Poids | Classe des poids de contrôle | Valeur vraie (= valeur conventionnelle) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10-4 / 10-5 | I | 10mg | E2 | 10.001 7 mg |
|  |  | 100g | E2 | 100.000 073 g |
| 10-3 | I | 1g | E2 | 0.999 998 g |
|  |  | 100g | E2 | 100.000 073 g |
| 10-3 | II | 1g | F1 | 1.000 020 g |
|  |  | 100g | F1 | 100.000 11 g |
| 10-2 | II | 10g | F1 | 10.000 038 g |
|  |  | 100g | F1 | 100.000 11 g |
| 10-1 | II/III | 50g | F1 | 50.000 03 g |
|  |  | 500g | F1 | 500.000 41 g |

Note 3 : les poids étalons sont de préférence à ré-étalonner tous les ans.

- Suite à la vérification, noter le statut de la balance « Conforme » ou « Non conforme » sur le cahier de vérification et apposer son paraphe

Décision en cas de non-conformité : Il conviendra à chaque unité de statuer suite à une non-conformité de la balance contrôlée. De manière générale, il convient de refaire le test de calibration de la balance avant d’effectuer à nouveau le contrôle de la balance avec les poids étalons. En cas de confirmation de la non-conformité, il conviendra d’apposer une étiquette de « NON CONFORMITE » sur la balance et de contacter le fournisseur ou l’organisme en charge de la vérification annuelle.

7-Documents associés

ENR_IRIS 2_inventaire des poids étalons pour le contrôle des balances